## Slide 1: Commissioning and calibration of a specific magnetometer for nanocomposite superconductors Mise en service et étalonnage d’un magnétomètre spécifique pour supraconducteurs nano-composites
Quentin FAMERY
Encadrant : Claire ANTOINE
Stage de seconde année de DUT Mesures Physiques effectué au
Service des Accélérateurs, de Cryogénie et de Magnétisme
CEA/Saclay

## Slide 2: The laboratory
CEA : 6 000 employees at Saclay
Irfu (Insitut de recherche sur les Loi Fondamentales de l’Univers) :
  Research in particle physics, nuclear physics, astrophysics and related instrumentation (accelerators, detectors, electronics…)
SACM (Service des Accélérateurs, de Cryogénie et de Magnétisme)
  Design of accelerators, specialized in superconducting devices (magnets and RF cavities)
LESAR (Laboratoire d’Etude des structures accélératrices radiofréquence)
  Superconducting RF cavities: from SC materials to complete cryomodules
Notes: Saclay is the largest civil research center of the CEA
Centre de recherche civil le + grand du CEA

## Slide 3: Outlook
Goal : commissioning and calibration of a specific magnetometer for local measurement of HC1 of nanocomposite superconductors
Based on a similar experiment existing at Napoli University, but with expanded performances
Thermal and mechanical design have been done previously by another student
(J. Leclerc – 2010)

## Slide 4: Contents
I/ Context :
  Superconducting RF cavities and multilayers
II/ The magnetometer
  Description, coils,…
III/ Acquisition system
  Circuit and acquisition program
IV/ Experimental
V/ Conclusion

## Slide 5: Contents
I/ Context : superconducting RF cavities
II/ The magnetometer
III/ Acquisition system
IV/ Experimental
V/ Conclusion

## Slide 6: Cavités RF supraconductrices pour accélérateurs de particules
Record de performance pour les cavités supraconductrices
43-45 MV/m !
Meilleures cavités = en niobium
Mais on est arrivé à ses limites
Notes: Une cavité RF est un résonateur pour le champ électrique destiné à accélérer les particules.
On utilise deux paramètres pour la qualifier : le champ accélérateur … et le coefficient de qualité,

## Slide 7
Les supraconducteurs nano-composites
7
Multicouches: supra/ isolant /supra… : barrière de surface et faible RBCS
  Films SC minces. d< l => augmentation artificielle de HC1
  ex (en théorie) 20 nm NbN : HC1 x ~200 => la couche supporte des champs élevés sans transiter
  Blindage de la surface du niobium : permet un champ accélérateur plus élevé dans la cavité
  => Q0multi >> Q0Nb
Surface interne de la cavité
Vers extérieur cavité

Happliqué
HNb
Chart: 
| 23.673400000000001 | 25.808399999999956 | 28.3963 | 29.975199999999944 | 33.209400000000002 | 35.380299999999998 | 37.606400000000001 | 39.107600000000005 | 39.926500000000011 | 40.018600000000006 | 36.92 | 32.193000000000012 | 29.597899999999999 | 27.274799999999956 | 24.6752 | 22.738499999999952 | 20.42969999999994 | 18.3553 | 16.47259999999994 | 14.9541 | 11.960800000000004 | 9.6108000000000011 | 7.6517999999999997 | 6.0362000000000107 | 4.8002000000000002 | 3.3209 | 2.4003000000000001
 | 68494270160.2044 | 61836414526.3439 | 54495657055.1079 | 48995333770.1406 | 40822676956.7782 | 34868551852.6667 | 28392068088.4466 | 23733804299.5287 | 20567210730.132 | 19982876542.5199 | 29377564710.1335 | 40504862384.3832 | 46527107368.6413 | 52422426558.5614 | 59048803758.4155 | 63913663549.4002 | 69260148279.2784 | 74283767448.5035 | 78973200774.9239 | 83180448625.9709 | 88939773692.206 | 90023027064.8552 | 92691245862.1364 | 90168379550.5353 | 87264832381.3079 | 80502704958.2498 | 71894585163.8704
Eacc (MV/m)
B(mT)
Q0
Notes: atténuer le champ appliqué dans les cavités

## Slide 8: Difficultés de mesure de HC1
Echantillons très fin : facteur de forme (coefficient de démagnétisation) L/d~20 000
Dans magnétomètre classique : problèmes d’alignement, d’effets de bords…
=> faire une mesure locale
d~250 nm
L ~ 5mm
Notes: Transition : il faut caractériser ces nouveaux matériaux par magnétométrie => pb mesure

## Slide 9: Mesure locale
bobine
échantillon
Bobine de taille inferieure à l’échantillon
Pas d’effet de bords
Pas de problème d’alignement
Spécifications du magnétomètre
Température de fonctionnement : de 1,8K à 40K
Champ magnétique maximum visé : 200mT
Dimensions de l’échantillon : carré de 1,5 cm de coté
Rappel magnétomètre Naples :
T> 5K, B < 16 mT

## Slide 10: Mesure locale
bobine
échantillon
Bobine de taille inferieure à l’échantillon
Pas d’effet de bords
Pas de problème d’alignement
Spécifications du magnétomètre
Température de fonctionnement : de 1,8K à 40K
Champ magnétique appliqué : maximum : 200mT
Dimensions de l’échantillon : carré de 1,5 cm de coté
Rappel
Dans magnétomètre classique : problèmes d’alignement, d’effets de bords…
Echantillons très fin : facteur de forme (coefficient de démagnétisation) L/d~20 000
Notes: Rappel magnétomètre Naples : T> 5K, B < 16 mT

## Slide 11: Principe de la mesure
b0cos (wt) (1kHz) dans la bobine
Rampe de température
B<BC1 : état Meissner (miroir magnétique), comportement linéaire.
B>BC1 : troisième harmonique apparaît à Tb0
On refait la même expérience pour plusieurs b0
=> on peut retracer la courbe BC1=f(T)
BC1 @ 8.8 K
BC1 @ 9 K
= T/Tc

## Slide 12: Contents
I/ Context : superconducting RF cavities
II/ The magnetometer
III/ Acquisition system
IV/ Experimental
V/ Conclusion

## Slide 13: Le cryostat
22 mm
150 mm
1200 mm
950 mm (tube bakélite)
300 mm
620mm
110 mm
( presse étoupe canne de transfert)
1330 mm
Garde d’azote : 1280 mm / bride extérieure
Thermocouple azote (pour fermeture vanne bidon Liq N2)
400 mm sous bride extérieure
Notes: Penser à parler des améliorations du cryostat

## Slide 14: Schéma de principe
Cuivre
Acier
Tresse Thermique
Plaque de cuivre
Echantillon
Plaque de cuivre pour une température uniforme dans l’échantillon
Ressort
Fil chauffant
Sonde température échantillon
Bille de verre
Bobine
Barre en cuivre pour la thermalisation des fils
Sonde température
extérieure
(niveau He)
Sonde température point froid
Notes: Câblage électrique et capteurs:
3 capteurs de température ont été placés :
    Un sous la plaque supportant l’échantillon (température échantillon).
    Un sur la plaque de cuivre inferieure (contrôle point froid).
    Un dans le bain d’hélium (contrôle du niveau).
Un fil résistif à été collé sous la plaque supportant l’échantillon (chauffage échantillon).
Le câblage de la bobine a été réalisé.
Tous les fils sont thermalisés sur une tige en cuivre reliée au point froid.

## Slide 15: Le cryostat et l’insert
Notes: Penser à parler des améliorations du cryostat

## Slide 16: Bobines
diamètre intérieur : 1mm
diamètre extérieur : 5mm
Longueur : 2,25 mm
Fil : 32µm, 50 µm et 100 µm
Billes de verre
= calle d’épaisseur
(20 à 60µm)
Bobine
Graisse à vide + poudre de cuivre
Face supérieure
Face inférieure

## Slide 17: Contents
I/ Context : superconducting RF cavities
II/ The magnetometer
III/ Acquisition system
IV/ Experimental
V/ Conclusion

## Slide 18: Appareillage électronique
Schéma de câblage
Appareils de mesure
Panneau de contrôle du système cryogénique
Notes: lock-in amplifier Stanford Research SR830
Lakeshore 340
multimètre HP 34401A
amplificateur audio Samson servo 300
multimètre HP 3478 pour Cernox

## Slide 19: Programme d’acquisition
Sous LabVIEW 8.2 :
  programme principal pour l’acquisition des mesures
  programme de contrôle de la mise en froid du cryostat
  programme de sauvegarde des courbes d’étalonnage des sondes
Commandes de la face-avant du programme principal

## Slide 20
1ère étape du programme
Programme principal

## Slide 21
2ème étape du programme

## Slide 22
Fin du programme

## Slide 23: Contents
I/ Context : superconducting RF cavities
II/ The magnetometer
III/ Acquisition system
IV/ Experimental
V/ Conclusion

## Slide 24: Premiers essais…
Echantillon monocouche NbN
  Déjà mesuré à Naples
Des modifications ont été réalisées :
  Correction des différentes erreurs
  Ajout de commande via LabVIEW
Le programme d’acquisition fonctionne correctement
Chart: v3
Chart: phase
Sans ampli :
avant/après transition : bruit sur la phase = random

## Slide 25: Premiers essais…
En cours :
  Comparaison avec/sans ampli. (décalage de la transition avec ampli)
  Amélioration du SNR
  Etalonnage
Chart: Amplitude V3
Chart: phase

## Slide 26: Principe de l’étalonnage
Happli=k x I , k = facteur qui dépend de la bobine et de la distance entre la bobine et l’échantillon.
Manip déjà faite à Naples
  Forme théorique du champ
  forme théorique du courant (manip Naples)
  (avec kNaples =0,2513 mT/mA
  Fit trouvé à Saclay pour le même échantillon
  => kSaclay ~1/9,3 mT/mA
Chart: T
| 15.9 | 15.2 | 15 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 13.1 | 12.56 | 11.5 | 10.3 | 8.4499999999999993 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 6.2
I naples calculé (NbN) | 1.3788 | 3.3161 | 3.8536 | 4.9072 | 6.1842 | 7.4166 | 8.6046 | 9.8377 | 12.1072 | 14.4351 | 17.5219 | 17.5969 | 18.5998 | 19.8812 | 20.4552
points exp sACLAY | 3.63 | 5.48 | 14.71 | 23.96 | 31.38 | 40.69
I S calculé | 6.6366 | 7.9135 | 15.8039 | 22.4574 | 30.8476 | 37.2427 | 37.6354 | 38.7884 | 43.6693 | 46.9267 | 47.9852 | 50.9612
I Naples | 0 | 0.15177 | 0.47 | 1.831 | 2.296 | 3.0514 | 4.6258 | 6.1692 | 7.6466 | 9.1767 | 12.2306 | 15.6488 | 19.9192 | 21.4703 | 27.2755 | 43.3226 | 64.5004
Notes: 6 mT, et 16,38 K = Hc et Tc de NbN seul

## Slide 27: Problèmes rencontrés : 1)
Chart: T
| 16.38 | 16.2 | 15.9 | 15.2 | 15 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 13.1 | 12.56 | 11.5 | 10.3 | 8.4499999999999993 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 6.2
SL | 0.003 | 0.0381 | 0.1183 | 0.4602 | 0.5771 | 0.7668 | 1.1624 | 1.5503 | 1.9215 | 2.3061 | 3.0735 | 3.9325 | 5.0057 | 5.3954 | 6.8543 | 10.8869 | 16.2089
(B SL_S) B = I/9,3 | 0.58925 | 1.5817 | 2.5763 | 3.3742 | 4.3753 | 4.9753 | 5.9753 | 11.9806 | 15.9591 | 18.672 | 26.6559
Difficulté à déterminer la température exacte de transition:
  Dépend beaucoup de l’échelle de mesure. (transition douce)
  Probablement problème de stabilisation thermique
Refaire les mesures avec une rampe de T + douce
Définir un critère de T de transition / au bruit
Améliorer le porte échantillon ?

## Slide 28: Discussion porte-échantillon
Sources de chaleur
Décalage sur vers la droite de Tc (HC1) et Tc (Hirr)
Effet semble plus important à I grand
Échantillon probablement + froid que la mesure
= T/Tc
Echantillon (substrat isolant)
Mesure température

## Slide 29: Problèmes rencontrés : 2)
Mise en route du Lock-In : tests à 1 volt => on ne peut pas l’arrêter entre 2 manips
Tension résiduelle : 4 mV => Courant résiduel dans la bobine
  Sans ampli ~ 60 µA ~ 6 µT ~ champ magnétique terrestre/10
  Avec ampli, ce champ peut être x par 10-20 : on risque de refroidir en champ non nul et de piéger des vortex
Solution : poser un interrupteur commandé par Labview
  Quelle solution technique ? Relai ? Contrôle GPIB ?
  Doit permettre de faire fonctionner la manip en pulsé à haut champ ?
Acquisition : à modifier pour fonctionnement pulsé ?
Notes: Le tesla est l’unité de champ magnétique. Le champ magnétique terrestre à Paris est égal à 5.10-5T

## Slide 30: Contents
I/ Context : superconducting RF cavities
II/ The magnetometer
III/ Acquisition system
IV/ Experimental
V/ Conclusion

## Slide 31: Conclusion et perspectives
Le magnétomètre a été complété et mis en service
Le système d’acquisition a été développé et fonctionne correctement
Le système cryogénique a été amélioré et doit encore subir quelques modifications
Des évolutions sont envisageables : autre géométries de bobines, bobines en supraconducteur, changement de fréquence

## Slide 32
Ce stage m’a permis de travailler dans plusieurs domaines (cryogénie, vide, instrumentation, programmation)
D’acquérir une expérience dans le secteur de la recherche (avec ses aléas!)