## Slide 1: Soutenance de PFE
Nils ARTIGES – IEE-S2ET
Sous la direction de
Thierry SCHILD – Ingénieur-chercheur CEA Saclay
Design d'un IRM portable à partir d'expérimentations sur du supraconducteur MgB2

## Slide 2: Plan
Le projet HiFlex
Prérequis techniques
Travail expérimental
Etudes théoriques

## Slide 3: 1. Le projet HiFlex
Projet d’IRM :
  Aimant supraconducteur MgB2 cryogen free
  Pour les extrémités du corps humain
  De petite dimension
Réinvestissement
de la recherche
Iseult IRM 11,5 T
150 Tonnes
NbTi (1,8 K)
HiFlex IRM 1,5 T
Environ 1 Tonne
MgB2 (≈10 K)
Bobinage DG
Champs homogènes
Cryocooler

## Slide 4: 1. Le projet HiFlex
Fichiers de dimensionnement par calcul d’harmoniques sphériques déjà disponibles:
Harmoniques
sphériques
Champ de 1.5 T
Homogénéité du champ <10 ppm sur sphère de 16 cm de diamètre
Jnominal
Géométrie de l’aimant
Critères d’optimisation :
Poids minimal
Longueur aimant minimal

## Slide 5: 1. Le projet HiFlex
=> Nécessité de définir Jnom
=> Définir des marges de fonctionnement
=> Besoin de disposer de la surface critique du conducteur

## Slide 6: Plan
Le projet HiFlex
Prérequis techniques
Travail expérimental
Etudes théoriques

## Slide 7: 2. Prérequis Techniques 2.1. Surface critique
Etat supra seulement si :
  Température < Tc
  Champ magnétique < Bc
  La densité de courant < Jc
Interdépendance
J
T
B
Paramétrisation de Bottura
NbTi

## Slide 8: 2. Prérequis Techniques 2.2. Définition des marges
Problème de la température en cryogen free
  => Marges thermiques uniquement
Marge de température et Jn :
Tn = Température nominale
Jn = Densité nominale de courant
Mt = Marge de température
<=> Marge enthalpique
d = densité (Kg/m3)
Cp = capacité thermique massique (J.kg-1.K-1)

## Slide 9: 2. Prérequis Techniques 2.3. Obtention de la surface critique
Mesure du courant critique avec
  => T fixée par chaufferettes régulées
  => B fixé par aimant de champ de fond
Méthodes de variation du courant:
  Variation et maintien du courant
  Balayage du courant à vitesse constante
  Détection d’un « quench » :
    Critère résistif
    Critère de champ
ρc/S

## Slide 10: Plan
Le projet HiFlex
Prérequis techniques
Travail expérimental
Etudes théoriques

## Slide 11: 3. Travail expérimental 3.1. La station de test MgB2
Objectifs de la station :
  Obtenir la surface critique de conducteurs MgB2
  Mesurer les performances de câbles MgB2 en conditions de refroidissement par conduction.

## Slide 12: 3. Travail expérimental 3.2. Mise en service de la station
Réalisation du câblage de la station
Mise en service du matériel de mesure
Installation des échantillons
Mise au point d’un programme d’instrumentation sous LabVIEW:
  Simple d’utilisation,
  fonctionnel,
  « Multitâche ».

## Slide 13: 3. Travail expérimental 3.3. Programme d’instrumentation
Onglet monitoring

## Slide 14: 3. Travail expérimental 3.3. Programme d’instrumentation
Onglet commande directe

## Slide 15: 3. Travail expérimental 3.3. Programme d’instrumentation
Onglet mesure de courant critique

## Slide 16: 3. Travail expérimental 3.4. Tests réalisés
Tests de fonctionnalité /mise en service
Mise en froid
Tests de contrôle : alimentation et régulation température
Tests d’acquisition

## Slide 17: 3. Travail expérimental 3.4. Tests réalisés
Deux échantillons initialement prévus
Monel
Filament MgB2
Fil MgB2 Nexans
Ruban MgB2 Colmbus
d= 1.13mm

## Slide 18: 3. Travail expérimental 3.4. Tests réalisés
Tests sur le fil Nexans
L’échantillon de test:
Chaufferette
Sonde Température CERNOX
Fil monté droit car rayon de courbure minimal trop important

## Slide 19: 3. Travail expérimental 3.4. Tests réalisés
Tests sur le fil Nexans
L’échantillon de test:

## Slide 20: 3. Travail expérimental 3.4. Tests réalisés
Performances Constructeur

## Slide 21: 3. Travail expérimental 3.4. Tests réalisés
Conclusion des tests
Transitions multiples sur le fil
Fil MgB2 très sensible aux déformations
Test | Courant Max (A) | Températures (Initiale-finale) | Remarques
1 | 8 | 35 K | 
2a | 24 | 20 K - 25 K | 
2b | 24 | 8 K – 21 K | Echauffement Important
3 | 10 | 5 K – 36 K | Courant constant
4 | 40 | 5/10K - XXX | Destruction du conducteur

## Slide 22: 3. Travail expérimental 3.4. Tests réalisés
Test ruban Colombus+
=> Echantillon en cours de montage
=> Délais techniques -> tests non réalisés -> pas de surface critique
=> Validation des méthodes et calculs sur une version antérieure du ruban MgB2

## Slide 23: 3. Travail expérimental 3.4. Tests réalisés

## Slide 24: Plan
Le projet HiFlex
Prérequis techniques
Travail expérimental
Etudes théoriques

## Slide 25: 4. Etudes théoriques 4.1. Calcul de Jnominal
Suivant la marge de température

## Slide 26: 4. Etudes théoriques 4.1. Calcul de Jnominal
Suivant la marge de température

## Slide 27: 4. Etudes théoriques 4.1. Calcul de Jnominal
Exemple d’application : comparaison MgB2 - NbTi
Comparaison à 4,2K et 2,3T entre des câbles MgB2 et NbTi de design similaire
Densité de courant dans un ruban MgB2, pour Tn=10K
A 4,2 K :
A 10 K :

## Slide 28: 4. Etudes théoriques 4.1. Calcul de Jnominal
Design pour Bmax =2.3 T, Tn=10 K et marge de 5 K
Energie de 86.4 KJ
Nouveau Bmax de 1.88 T
Volume de 31.8 dm3
11,197 km de ruban supra
Jnom de 47.34 A/mm2
soit 39.45 A/mm2 dans l’aimant
Avec +20% section de G10
17.25 cm
22.9 cm
62 cm

## Slide 29: 4. Etudes théoriques 4.2. Protection de l’aimant
Occurrence d’un quench
  Risque de destruction du conducteur
Critères de protection :
  Température max de 100 K
  Tension max de 300 V sur l’aimant
A surveiller :
  La température de point chaud
  Comportement de la zone transitée
MPZ : Longueur minimale
de propagation
Vitesse de propagation

## Slide 30: 4. Etudes théoriques 4.2. Protection de l’aimant
Détection de quench
Importance du délai de détection pour la protection de l’aimant
MPZ ≈ 15 mm
UMPZ ≈ 0,7 mV
Vpropagation ≈ 80 mm/s
Useuil ≈ 10 mV pour délai = 1 s
Avec Inom ≈ 100 A :

## Slide 31: 4. Etudes théoriques 4.2. Protection de l’aimant
Décharge de l’aimant : calcul adiabatique de point chaud :
=> Système non linéaire

## Slide 32: 4. Etudes théoriques 4.2. Protection de l’aimant
Résolution numérique RK4
=> Code VBA Excel

## Slide 33: 4. Etudes théoriques 4.2. Protection de l’aimant
Résultats des simulations
Décharge sur résistance externe

## Slide 34: 4. Etudes théoriques 4.2. Protection de l’aimant
Résultats des simulations
Décharge sur diode (ou banc de diodes)

## Slide 35: 4. Etudes théoriques 4.2. Protection de l’aimant
Résultats des simulations
Décharge sur diode (ou banc de diodes)

## Slide 36: 4. Etudes théoriques 4.2. Protection de l’aimant
Améliorer la décharge résistive
Décharge sur chaufferettes résistives
Calcul intégral de l’énergie de chauffage => comparaison avec l’énergie magnétique stockée
Ici, 119.7 kJ pour monter à 40 K
Contre 86,4 kJ magnétiques
=> Batteries/supercapas additionnelles
=> Aide à la propagation du quench

## Slide 37: 4. Etudes théoriques 4.2. Protection de l’aimant
Améliorer la décharge résistive
Décharge sur diode et résistance
Intérêt : réduire le courant de fuite dans la résistance
Réduire au max la tension de seuil en cas de chauffage de l’aimant

## Slide 38: 4. Etudes théoriques 4.2. Protection de l’aimant
Solution la + performante (mais aussi la + complexe) :
=> Résistance de décharge interne (chauffage)
=> Stockage électrique pour chauffage additionnel
Conclusion
=> Aimant facile à protéger avec une tension proche du max autorisé (300 V sur l’aimant)
Etude des constantes de diffusion thermique pour valider le système

## Slide 39: 4. Conclusion(s)
Reste à faire la caractérisation du ruban MgB2
Prochaine étape :
  éléments finis : thermique/électrique-protections
  prototype de double galette
Meilleure connaissance du MgB2
      -> supra à la frontière HTC/BTC

## Slide 40: Merci de votre attention